과 업 지 시 서

사 업 명	찾아가는 어르신 한방지원사업 이동진료버스
주관기관	제주특별자치도 제주의료원

2024. 2.

1		사업개요

□ 사업목적

❍ 의료서비스 제공이 취약한 중산간 마을 지역을 중심으로 65세 이상 노인에 대한 찾아가는 한방 의료 서비스 제공 및 건강검진 운영

□ 사업개요

❍ 계약명 :찾아가는 어르신 한방지원사업 이동진료버스 개조

❍ 계약기간 : 계약일로부터 60일 이내

- 계약기간 : 차량개조, 각종 기자재 구입 장착, 검사 및 시운전,        자기 인증 승인 등에 소요되는 기간 포함

❍ 사업 예산 : 370,000,000원(부가세 포함)내외

□ 추진배경 및 필요성

❍ 이동문제 등으로 어려움을 겪고있는 진료 사각지대에 놓인 도민에게 한방지원사업 이동진료버스를 운영하여 지역(계층)간 서비스 격차해소 및 건강증진 향상

2		사업추진 계획

□ 사업 내용

❍ 찾아가는 어르신 한방지원사업 이동진료버스 차량 구축․운영

- 차량 제작 : 대형승합차량 내외 개조

- 장비 : 한방치료베드, 온열기 등

- 사업 홍보를 위한 차량 내․외부 랩핑 작업

❍ 예측되지 않은 결함 발생 등을 보완하기 위한 시범운영 실시

- 실제 도로 주행 후 장비의 고정성 확인, 발전기 하이브리드 시스템의 특수성을 고려하여 사용상의 편리성 보완

- 차량 운영 지침 보완 및 사용자 대상 교육․훈련 실시

❍ 사업 완료 후 유지보수 서비스 지원

- 사업완료일로부터 2년동안 차량(특장포함)의 무상 유지보수 서비스 제공

3		설계 및 관련법규 준수

1. 개요

45+1인승 대형버스로 제작된 「제주의료원 찾아가는 한방지원사업 이동진료버스」는 한방진료, 물리치료, 검사와 상담을 위한 의료장비들을 탑재한 차량으로 자동차 안전기준 및 사용목적에 부합되도록 설계, 제작되어야 한다.

2. 입찰 참가자격

입찰공고문에 의함

3. 차량제작 관련법규

가. 본 제주의료원 이동진료버스는 대한민국의 제반 법령에 위배됨이 없도록 제작되어야 한다.

- 대한민국 자동차 관련법규 및 부속법령, 규칙

- 도로교통법 및 시행령, 규칙

- 전기설비 기술 기준령 등

나. 본 차량의 제작 중 관계법령의 개정 및 제정 시에는 개정안을 준용한다.

4. 제작 일반사항

가. 본 차량은 45+1인승 대형 BUS의 CHASSIS에 견고하고 가벼운 최상급 기자재를 사용하여 차량운행 시 탑재된 의료장비 및 탑승자를 진동 및 충격으로부터 안전하고 완벽하게 보호할 수 있는 구조로 제작되어야 한다.

나. 본 차량은 상시 설치 장비에 의한 고정 하중과 운용요원의 탑승으로 인한 하중을 견딜 수 있어야 하며, 하중의 균형 분배가 되도록 장비 설치 및 제작을 하여야 한다.

다. 본 차량의 제작에 사용하는 모든 자재 및 부품은 최상급의 견고하고 가벼운 재질의 신상품이어야 하며 외부의 충격과 진동으로부터 장비 및 운영요원을 완벽하게 보호 할 수 있는 구조와 재질로 한다.

라. 차량에 탑재되는 장비 설치, 배선 작업은 수요처와 협의하여 제작자가 수행한다.

마. 본 사양서에 명시하지 않은 사항에 대하여는 차량의 성능과 기능 확보, 유지를 위하여 발주자가 요구하는 사항에 대하여는 제작자의 책임 하에 시공하여야 한다.

바. 차량개조부분에 대한 하자가 발생할 시에는 개조 시공사에서 책임을 지고 보수하여야 한다.

5. 기본 및 특수사양 (관급사양)

가. 차량제원 : 45+1인승 대형버스 유니버스 노블 자가용

※ 그 외 사양은 수요처의 선택사양 제원을 기준으로 한다.

6. 차량개조

가. 탑승인원

- 차량의 승차인원은 운전자를 제외한 4명의 운영요원들이 탑승 가능하도록 한다.

- 조수석 전면에 위치한 2인석 차량의자는 탑승자의 편의를 도모하기위해 팔걸이는 90도회전이 될 수 있어야하며, 등받이는 뒤쪽으로 각도 조절이 될 수 있어야 한다.

나. 침대장 및 베드

- 5인을 동시에 진료할 수 있도록 베드를 5개소 설치하며, 하부 수납장은 내부 인테리어와 어울릴 수 있는 색상의 하이그로시 가구를 제작, 설치한다.

- 침대장은 서랍 및 수납장 형태로 제작하여 견고하게 설치하며, 주행 중 떨림이나 이탈됨이 없도록 고정되어야 한다.

- 침대장의 상판은 베드의 하중을 견딜 수 있도록 집성목 가구로 보강한다.

- 침대는 진료받는 환자가 떨어지지 않게 안전바를 설치하여야 한다.

- 베드 쿠숀은 장시간 사용 시에도 눌림으로 인한 변형이 없어야 하며, 레쟈는 지정색 상의 견고한 재질을 적용해야 한다.

- 베드 쿠숀 내부에는 동절기 진료를 위하여 열선이 내장되어야 하며, 온도 조절이 가능해야 한다.

- 침대 하부에는 환자가 편하게 오르고 내릴 수 있도록 발받침을 지급하여야 한다.

다. 후부 수납장 및 간이 테이블

- 차량 후면 엔진룸 턱이 있는 위치에는 수납장을 설치하여, 약품 수납 및 간이테이블을 설치한다.

- 수납장의 구조는 제작 전 수요처와 협의하여 결정한다.

- 수납장의 재질은 하이그로시 가구로 내부 인테리어와 어울리는 색상을 적용한다. (색상은 추후 협의)

- 진료기록부등을 보관하는 후부수납장은 모두 시건장치를 적용한다.

- 차량 후미부(후부수납장 앞)에는 간이형 테이블을 설치하여 진료할 때 기록 등을 위한 책상으로 사용할 수 있도록 제작한다.

- 테이블은 견고하고 내구성이 뛰어난 재질로 하며 고정식으로 설치한다.

라. 중간 작업대

- 진료베드 사이에는 물리치료기 등 의료장비를 수납할 수 있는 수납장을 설치한다.

- 수납장은 4단으로 설치하되, 상단2는 의료장비를 올려놓을 수 있는 구조로 하며, 하단2는 장비를 수납할 수 있는 구조로 제작하되, 이동 중 장비이탈을 방지하기 위하여 수납장 도어 또는 시건장치를 적용한다.

- 수납장 각 상단에는 의료장비 가동을 위한 전원 3구 이상 콘센트를 설치하여야 한다.

- 테이블은 견고하고 내구성이 뛰어난 재질로 한다.

- 수납장 사이즈는 의료장비에 맞게 수요처와 협의하에 제작한다.

마. 격벽

- 격벽은 각 파이프로 내부 골조를 세우고 외부는 인테리어와 어울리는 색상의 인테리어보드로 마감 처리하여야 한다.

바. 커튼

- 베드가 위치하는 통로부에는 커튼을 설치하여 피검자의 프라이버시를 유지할 수 있어 야하고 베드별로 각 각 설치하여야 한다.

- 문진실 또한 통로와 차단될 수 있도록 한다..

- 차량의 좌, 우 창문에는 폴리티드형(허니컴) 커튼을 설치하여 햇빛 및 차량외부에서 차량내부의 식별을 차단할 수 있어야 한다.

- 커튼의 재질 및 색상은 추후 협의한다.

사. 문진 공간

- 운전석 뒷면에 독립된 공간의 문진실을 설치한다.

- 문진실 내부에는 작업용 고정식 테이블과 문진용 의자를 설치한다.

- 문진자용 의자 및 피검자 의자는 신체사항을 고려하여 회전 및 높낮이 조절이 가능하도록 사무용 의자를 적용한다.

- 고정식 테이블을 설치하여 진료상담 및 진료카드 작성이 가능 하도록 하며, 이동 중에 흔들림이 없도록 견고하게 제작되어야 한다. 테이블 구조는 추후 협의한다.

- 테이블은 하이그로시로 견고하고 내구성이 뛰어난 재질로 하며, 상판에는 아크릴로 마감한다.

아. 내부 인테리어

- 기존 차량의 내장재(벽체 및 천장)를 탈거하고 인테리어 내장재로 마감한다.

- 에어컨 덕트 부분은 에어컨 성능에 지장이 없도록 'ㄴ' 형태에서 '/' 형태로 개조하며 레자로 마감한다.

- 차량 바닥은 출고 시 적용된 바닥재를 사용하는 것을 기본으로 하며, 의자탈거 후 발생하는 구멍은 동일 재질로 마감처리 하여야 한다.

- 내부 인테리어는 가장 고급스럽게 제작되어야 하며, 계약자는 인테리어 재질 및 색상 샘플을 제출 후 수요처와 협의하여 시공하여야 한다.

자. 편의 공간

- 의료진 탑승석 뒤쪽으로는 차량용 냉/온장고, 전자레인지를 설치하며, 간이 테이블을 설치한다.

- 편의 공간의 앞,뒤면에는 파티션을 설치하여 독립된 공간이 확보될 수 있도록 한다.

- 전자레인지 등에 공급되는 전원 콘센트를 벽면에 설치한다.

차. 강제 환풍기

- 실내의 깨끗한 공기 사용을 위하여 기본 장착된 환풍기외에 추가로 차량 중앙상단에 설치한다. (차량 전원 외 발전기 또는 한전 전원 사용)

카. 싱크대 외 부속장치

- 편의공간 뒷면에는 개수대를 설치하고 용수를 공급할 수 있는 플라스틱 물탱크(20리터) 및 플라스틱 폐수통(20리터)를 설치한다.

- 싱크대는 매립식으로 설치 하여야 한다.

- 개수대 하부에는 물펌프 모터를 설치하여 용수를 공급할 수 있게 한다.

- 용수관 및 배수관은 잔량의 물이 남지 않도록 구배를 주어 겨울철 동파가 되지 않도록 하며, 부득이 구배가 어려운 부분은 동파방지 보온재를 적용하여야 한다.

타. 하부함 개조

- 발전기가 설치되는 하부함 문은 열 배출을 위한 겔러리를 설치하여야 한다.

- 겔러리는 우천 시 빗물이 유입되지 않는 구조로 설치하여야 한다.

파. 열차단 필름

- 하절기 및 동절기 차량 내부의 온도 유지를 위하여 차량의 좌,우 측면 유리 및 전면유리에는 열차단 필름을 적용한다.

- 열차단 필름의 사양은 측면 유리와 전면유리를 구분하여 적용한다.

하. 보조발판

- 전면 출입문 입구에는 보조 발판을 설치하여 수검자가 진출입 시 불편함이 없도록 하여야 한다.

7. 전원관련

가. 발전기

- 외부로부터 전원 공급이 곤란하거나 비상시의 전원 확보를 위하여 220V/12.5KVA 이상 출력의 저소음형 디젤 발전기를 차량 하부 화물함을 발전실로 개조하여 장착한다.

- 발전기의 냉각수 및 윤활유의 교환이 용이하도록 설치하고 내부에는 단열재 및 차음재로 보강하여 진동과 소음이 차량 실내로 유입되는 것을 차단 되도록 설치한다.

- 발전기 연료는 차량 연료통에 연결하여 공용으로 사용하도록 한다.

- 발전기는 긴급 정비가 용이하도록 반드시 정비공간을 확보하여 제작하여야 한다.

다. 하이브리드 시스템

- 리튬 인산철 배터리를 사용하여 내부전원을 3시간 이상 사용 가능하도록 시스템을 구성한다.

- 리튬 인산철 배터리 사용시 저 전압이 되면 자동으로 발전기를 가동하여 인산철 배터리를 충전할 수 있어야 하며, 일정량 충전시 자동으로 발전기 가동이 멈출 수 있는 시스템 구축하여야 한다.

- 제안사는 하이브리드 시스템에 대한 구체적 구성 방안 및 AS방안을 제시하여야 한다.

라. 한전 단자 박스

- 외부 전원을 인입하여 장비를 작동 할 수 있도록 한전 인입 단자함을 설치하고 우천시에도 사용이 가능한 방수 구조로 하며 표시등은 상단으로 위치하여 눈에 잘 띄게 장착한다.

- DOOR를 닫은 상태에서 케이블이 용이하도록 바닥면에 홀을 뚫고, 고무 재질로 된 커버를 부착하여 먼지 유입을 막는다.

- Double Electric Bracket System을 구축하여 전압사고를 2중으로 차단해야 하며, 사용자의 부주의로 과부하가 걸렸을 때 각종 차량 및 고가의 의료장비를 보호하기 위하여 자동으로 차단하는 BRAKE 장치를 내장한다.

마. POWER CONTROL BOARD (배전반)

- 진료실 입구의 지정위치에 차량 내 모든 전원의 조정과 장비 운용에 필요한 스위치 및 차단기, 지시계, V-METER, Hz-METER, NFB, 절체형 CAM 스위치 등이 장착된 POWER CONTROL BOARD를  진료실에 설치한다.

마. 전원 CABLE & DRUM

- 차량의 하부 전원 인입함에는 외부로부터 차량의 인입단자까지의 전원인입용 POWER CABLE 10SQ×2P×50m를 감은 케이블 드럼을 설치하며, 드럼과 단자간의 보조 연결 Multi 방수 Connector를 설치하여야 한다.

- 드럼은 전동으로 감을 수 있는 전선 감기 장치를 한다.

- 전원 공급이 충분하지 않은 지역에서 에어컨 또는 난방을 위한 예비용 케이블 드럼 6SQ X 2P X 30m(수동)을 비치하여 ELECTRIC SEPARATED SYSTEM 운용이 가능하도록 한다.

바. POWER SUPPLY (충전기)

- 차량내의 DC전원 사용을 위하여 외부에서 입력된 AC전원을 BATTERY에 충전하나, DC전원을 사용하기 위하여 24V 30A용량의 POWER SUPPLY 3개를 설치한다.

- 출        력 : DC24V

- 최대충전전류 : 30A

- 입 력  전 압 : AC220V

- 개        수 : 3개

사. 자동전압조정기 : A.V.R (Automatic Voltage Regulator)

- 자동적으로 출력전압을 220V로 유지시켜주는 기기로 외부에서 입력된 AC전원 및 발전기의 부하속도 등의 변동에 따른 전압을 일정하게 유지시켜줌으로 써 장비의 오작동을 최소화하기 위해 AVR을 설치한다.

- 용량 : 5KAV

아. 실내등

- 차량 내부의 실내등은 진료를 위한 충분한 조도(800Lux이상)를 유지하도록 최신 형태의 LED 실내등을 설치하여야 하며 유지보수가 용이하여야 한다.

자. 내부전원 배선 및 콘센트

- 차량의 내부 진료장비 및 전원용 전선과 지정위치(추후협의)에 220V 용도의 콘센트를 8개 설치하여야 한다.

- 모든 전선은 불연성의 EV 계열의 전선을 사용하여야 하며 전선의 배선은 AL DUCT의 내부로 격납하여 간섭이나 단락, 합선, 누전 등을 방지하여야 한다.

8. 무시동에어컨

가. 무시동에어컨 개요

- 전압 : AC220V 60Hz

- 소비전류 : 약2.8kw ⟷ 4.7kw (기동부하, 자동충전기 포함)

(약: 2.8kw 중: 3.5kw 강: 4.7kw)

- 냉방능력 : AC 약10,500Kcal/h ⟷ 13,500Kcal/h

(약: 10,500Kcal/h 중: 11,500Kcal/h 강: 13,500Kcal/h)

DC 24,000Kcal/h

- 송풍능력 : 4,200㎥/h

- 사용냉매 : R-134a

- 냉동유 : PAG

나. 적용범위 및 분류

1) 전기적용범위

- AC220V 단상 전압입력 위상변환장치에서 220V 3상으로 변환하여 EV UNIT를 동작 및 제어.

다. 제조 및 설치

1) 제조

- AC 에어컨 구성에서 차량 루프 유닛은 차량 생산 시 기본 장착되어있는 사양 적용.

- 차량 주행 중에는 주 엔진의 구동으로 콤프레셔를 동작하여 차량 실내를 냉방, 주ㆍ정차 시에는 EV UNIT’를 동작하여 차량 실내를 냉방.

- 주 엔진 구동 시에는 EV UNIT가 구동되지 않고, EV UNIT 구동 시에는 주 엔진이 구동되지 않도록 함.

- EV UNIT는 수평형 EV BLDC COMP’. BLC 제어밸브. 전기제어 장치와 함께 UNIT 상태로 조립하여 엔진룸에 견고하게 설치.

-  EV BLDC COMP’ UNIT는 별도의 프레임 제작.

- 3WAY 블록을 설치하여 냉매를 순환시킨다.

- 콤프레셔 벨트는 텐션을 쉽게 조절할 수 있는 방식으로 제작하고 벨트가 쉽게 벗어지지 않도록 순정상태 유지한다.

- AC 에어컨의 작동을 위해 별도의 컨트롤 박스 제작.

- 컨트롤러는 AC 에어컨 작동 시 기존 차량 에어컨 컨트롤러와 연동하여 작동 할 수 있게 제작.

2) 설치

- 무시동 에어컨 구성품은 차량 엔진룸에 설치를 원칙.

- 콤프레셔와 모터간 동력 전달이 원활할 수 있게 설치.

- 운전자가 에어컨 조작을 편리하게 하기 위하여 AC 에어컨 컨트롤러 설치한다.

3) 기타

- 계약자는 1대를 우선 설치하여 성능시험 품평회를 한다.

(성능시험 성적서, 주요부품 제원표 제출)

단, 동일사양(대형버스) 납품실적 있는 업체는 생략한다.

- 납품업체는 EV 무시동 에어컨 제작 설치에 따른 특허권 분쟁소지가 없도록 하여야 하며, 분쟁 발생 시 모든 책임을 진다.

- 인증마크 부분 포함

9. 차량장비

가. 레밸잭

- 차량의 장시간 정차 및 검진 시 차량 흔들림을 방지하기 위한 장치로 레벨잭을 차량하부 4곳에 자동 복동 유압식의 STRAIGHT TYPE의 LEVELING JACK을 설치하며, CONTROL PANEL은 차량 하부 화물함에 위치하여 조작을 용이하게 하도록 한다.

- TYPE : 복동식 STRAIGHT JACK

- 컨트롤러 : 유선 및 무선

- 용량 : 9,000/12,000lbs

- 레벨잭은 4곳을 각각 작동 할 수 있도록 설치한다.

나. 냉,온장고

- DC 24V, 25L의 제품을 약품보관용으로 설치한다.

다. 전자레인지

- 편의시설 공간에 전자레인지를 설치하며, 전원공급용 벽면 콘센트를 설치한다.

- 주행 중 이탈되지 않도록 견고하게 고정할 수 있어야 한다.

라. TV, 블루레이 플레이어 설치

- 환자교육용 TV 는 차량용(DC 24V) 42” LED, DVD(DC 24V)를 설치한다.

- TV 및 블루레이 플레이어는 주행 중에도 작동될 수 있도록 인버터를 설치하여야 한다.

마. PRE - HEATER (관급-차량 옵션사항)

- 난방 효과를 신속히 하며 외기온도에 관계없이 실내온도를 쾌적하게 유지하되 의료 장비가 장착될 수 있도록 측벽방향에 장착한다.

바. 벽걸이 시계

- 차량 내부에 온도, 습도, 시간이 표시되는 디지털형 벽걸이시계를 설치한다.

사. 빗물받이

- 차량 측면 상단의 좌,우, 전면유리에는 빗물받이를 설치하여 빗물이나 하절기 에어컨 가동으로 발생되는 물로 인한 차체 오염을 방지하여야 한다.

- 빗물받이는 차체에 손상없이 시공되어야하며, 외관상 미려하여야 한다.

아. 소화기

- 차량의 화재 예방을 위하여 별도의 청정 소화기 2기를 비치하여야 한다.

자. 블랙박스(어라운드 뷰)

- 차량의 좌, 우,전,후면 전체를 사각지대 없이 4채널 블랙박스를 설치한다.

- 블랙박스의 영상은 전용 모니터(7인치)로 표출되어야 하고 전,후,좌,우 영상을 동시에 표출할 수 있어야 한다.

- 모니터 표출과는 별개로 각각의 영상은 메모리 카드에 저장되어야 한다.

- 전면 영상은 FULL HD급이며, 후,좌,우 영상은 VGA급 화질이어야 한다.

- 후,좌,우 카메라는 방수형으로 우천 시 사용에 문제가 없어야 한다.

- GPS기능 및 WiFi 모듈이 내장되어야 한다.

- 용량은 1T 이상이어야 한다.

차. 적외선 치료기

- 베드 설치부 차량 벽면에 적외선 치료기 5대를 설치한다.

- 형태 : 벽걸이형, 레일형

- 정격전압 및 소비전력 : AC 229V, 60Hz, 250

- 사용목적 : 근육통 완화

- 기본기능 : 다각도 조절기능

10. 특장에 따른 장비(물품)공급

- 발주처에서 차량제작에 필요한 버스, 의료장비, 물품등을 계약자에게 인도시 공사제작 내역서에 명시하여야 하고, 인도후의 의료장비, 물품에 대하여 보관증을 제출하여야 하며, 또한 관리상 모든 책임은 계약자에게 있으며 이를 멸실, 또는 훼손하였을 경우 발주처에 전액 변상 조치하여야 하고 민·형사사 모든 책임을 져야한다.

- 계약자는 의료장비, 물품 등을 계약의 수행 외의 목적으로 사용할 수 없으며 발주처 담당자의 서면 승인 없이는 현장 외부에 반출하여서는 안된다.

- 계약자는 의료장비, 물품 등을 인수할 때는 이를 인수한 후 보관증을 발주처에 제출하여야 하며 또한 그 품질 또는 규격이 시공에 적당하지 아니하다고 인정될 경우에는 즉시 담당자에게 이를 통지하여 이의 대체를 요구하여야 한다.

10. 기 타

- 차량 외부 디자인 시안은 수요처 요구사항에 맞도록 제작사에서 제작 및 시공한다.

- 사양서에 명시된 제품이 단종 시, 동등이상의 제품을 적용하여야 한다.

- 제작전 반드시 모든 사항을 수요처와 협의 후 진행하여야 한다.

- 제작과정에서 사양 및 도면 변경 사항 발생 시 상호 협의 조정한다.

- 본 사양의 하자 보증은 납품일로부터 2년간으로 한다.

- 차량구조변경에 따른 대정부 승인은 제작자가 수행한다. (납기와 무관함)

- 본 차량의 제작기간은 차량 입고 후 90일 이내로 한다.

- 공급자는 성능 시험 등 소요되는 모든 노동력, 자재, 설비, 기타 사항은 무상으로 제공한다.

- 정비, 운용 등 차량에 대한 교육은 차량 출고 시 무료 실시한다.

(운용 및 정비교육 요청 시 현지교육을 1회 실시하여야 한다.)

- 납지는 의료원 지정장소 기준으로 한다.

- 출고 시 반드시 내 외부 세차 및 2시간이상 가동하여 점검한다.

12. 납품 관련서류

가. 제작자는 납품 완료시 아래의 차량 관련서류를 수요기관에 제출하여야 한다.

- 차량 도면 및 전기도면 (A4) 2부 이상.

- 자동차등록증(구조변경 사항 기재-교통안전공단) 1부

- 차량 운영 매뉴얼 1부

- 부대장비 제품 매뉴얼 1부

4		입찰 및 계약관련 사항

□ 입찰 안내

❍ 입찰 참가자격

- 공고서 참조

❍ 투입인력의 자격 기준

- 계약체결 후 주관사업자는 사업관리 책임자를 임명하여 사업을 책임 수행토록 하여야 함

- 프로젝트 관리자(PM)는 사업 수행에 필요한 제반지식에 정통하고 풍부한 경험이 있는 자로 지정하여 필요시 상주하여야 함

- 사업수행 인력은 미리 정한 투입기간 중에는 교체할 수 없음을 원칙으로 함. 단, 부득이한 사유가 발생하여 제주의료원의 사전 승인을 받은 경우와 제주의료원이 필요하다고 판단하여 교체를 요구한 경우에는 예외로 함

- 투입인력 구성은 추후 여건에 따라 협의에 의해 조정될 수 있음

5		제작․구매 수행 일반조건

□ 모든 과업은 과업지시서에 의거 관계법령 및 규정에 따라 신의성실에 원칙에 따라 수행하여야 한다.

❍ 상호간 내용상의 해석 및 이견이 있는 경우 본 과업지시서에 명시되지 아니한 내용은 발주기관의 지시에 따른다.

□ 발주기관의 정책변경 등 불가피한 사유가 발생한 경우에는 본 과업의 일부 또는 전부에 대한 과업을 상호 협의 하에 변경할 수 있다.

□ 모든 결과물(도면, 장식물, 도입 License, 각종 보고서 등)의 지적 재산권은 제주의료원에 귀속됨

□ 사업 특성상, 본 과업지시서는 사업의 범위, 내용 등을 상세하고 명확하게 정의되지 못한 한계를 가지고 있으므로 과업지시서에 기술되지 않은 사항이라도 꼭 사업에 필요하다고 판단되는 사항은 상호간 협의 하에 사업범위에 포함시킬 수 있음

□ 사업 추진에 필요한 자재 및 장비 일체는 계약업체가 부담하여야 한다.

□ 계약자는 계약업무 수행과 관련 습득한 사실에 대하여 보안을 준수하여야 함

□ 과업수행자는 사업완료(결과물 납품) 이후라도 발주기관의 사업결과와 관련된 자료요구가 있을 경우에는 반드시 응하여야 한다.

□ 과업의 보안유지를 위하여 과업수행자 전원은 보안각서를 작성하고, 과업수행 과정에서의 지득한 자료와 내용은 발주기관의 승인 없이는 외부에 유출해서는 안되며, 이를 위반 시에는 모든 법적인 책임을 져야 한다.

□ 과업수행자는 과업수행에 대한 방법, 과정, 세부내용 등을 자세히 기록한 업무 편람 및 과업완료 결과보고서를 작성하여 제출하여야 한다.

13. 기타

- 개조 세부내용은 제작 전 반드시 발주처의 의견을 듣고, 반영하여 확정한다.

- 개조과정에서 사양 및 도면 변경사항 발생 시 상호 협의 조정한다.

- 차량 외부 디자인은 발주처와 협의하여 제작자가 수행하여야 한다.

- 차량외부 랩핑작업 시 외부 디자인이 차량의 돌출된 부분으로 인해 연결성이 끊어지지 않도록 제작되어야 한다.

- 차량 랩핑 전용 고급필름 이상으로 제작 시공하며, 시공 후 랩핑에 문제가 있을 경우 재출력 후 시공한다.

- 차량 제작과정에서 제품사양 및 규격이 정해진 재료(제품) 설치 시 발주처의 확인을 득하고 설치하거나, 설치 부분에 대한 사진 등을 촬영하여 발주처의 사후 확인을 받아야 한다.

- 제작자는 지식재산권(특허·디자인·실용신안 등) 관련 분쟁이 발생되지 않도록 제작해야 하며, 관련 문제 발생 시 모든 책임은 업체에 일임한다.

- 본 사양의 하자보증은 검수완료일로부터 2년간으로 한다.

(보증금율 : 계약금액의 5%)

- 계약시 제주도내 AS지정점 확인(협약서) 및 AS지정점의 자동차종합정비 면허를 제출하여야 한다.

- 차량 튜닝변경에 따른 대정부 승인은 제작자가 수행하며, 차량은 완성된 상태로 교통안전공단에서 튜닝검사(구조변경 검사)를 필하여야 한다.

- 제작자는 성능시험 등에 소요되는 모든 노동력, 자재, 설비, 타 사항은 무상으로 제공한다.

- 정비, 운용 등 차량에 대한 교육은 차량 출고 시 무료 실시한다.

- 출고 시 반드시 내·외부를 세차한 상태여야하며, 2시간 이상 가동 및 시험운전을 실시하여 성능을 점검하여야 한다.

- 차량인수 및 납품장소는 발주처가 지정한 장소로 한다.